## 锅检
FJSEI | [7 empty] | FQP-J09-R03-2018
仪器设备（检验耗材）申购计划表（锅检）
序号 | 名称 | 型号规格 | 技术指标 | 参考生产厂家 | 数量 | 预估单价（万元） | 总金额（万元） | 现有该仪器数量 | 需求部门
1 | 超声波测厚仪 | 型号改为MT660（原45MG） | 1、支持单晶及双晶探头模式； 2、钢材检测厚度范围1.0～500mm； 3、钢材检测温度范围-20～500℃； 4、声速范围：600 m /s ～ 18000m /s； 5、单晶探头分辨率：0.01毫米 ； 6. 探头频率范围 标准：2.25 MHz～30 MHz（-3 dB）； 7.高穿透（单晶选项）：0.50 MHz～30 MHz（-3 dB）； 8、支持AA电池或USB充电； 9、探头：5MHz，φ11mm，直角形式，支持高温（500℃及以上）、支持DN25mm及以上管径测厚。 | 美泰科仪/汕超/北京时代 | 8 | 1.5 | 12 | 0 | 古雷检验中心
2 | 便携式超声波检测仪 | HS700 | 1.显示屏：真彩显示 2.操作方式：满足前板密封键盘，飞梭，触摸屏。 3.存储功能：本地能存储不少于50组探伤通道，能存储不少于1000幅缺陷波形 4.显示功能：A视图 5.记录模式：能存储目标波形，并可记录实时动态波形，存储和回放 6.脉冲类型：负方波脉冲，发射脉冲电压：发射脉冲电压（最大）：不低于300V 7.检波方式：全波、正半波、负半波、射频波 ▲8.采样位数/采样频率：不低于10bit/不低于400MHz 9.脉冲能量：200V、300V、400V 10.脉冲宽度：范围≥25ns---1000ns 11.增益：0dB---110dB 12.接收器带宽：范围≥0.5MHz---26.5MHz 13.声速：范围≥635 m/s ～ 15240 m/s 14.重复频率：范围≥15Hz---1000Hz 15.水平线性：≤0.4% 16.垂直线性：≤3% 17.分辨率：＞36dB（5N14） 18.动态范围：≥30dB 19.衰减器精度：＜±1dB/12dB 20.支持探头模式：单晶、双晶 21.调校模式：手动调校、自动调校；单波校准、双波校准 22.工作时间：连续工作8小时以上（锂电池供电） 23.重量：≤1.5㎏（含电池） 24.调校后的DAC曲线满足修正要求。 | 武汉中科创新技术股份有限公司/汕头市超声检测科技有限公司 | 2 | 5 | 10 | 0 | 古雷检验中心
3 | 超声检测试块 | 超声检测试块 | 技术参数： 1、该试块尺寸规格应符合NB/T 47013.3-2015标准； 2、标准试块CSK-ⅠA； 3、对比试块CSK-ⅡA-1、CSK-ⅡA-2、CSK-ⅡA-3；RBL-1、RBL-2、RBL-3；GS-1、GS-2、GS-3、GS-4。 | 山东瑞祥/济宁儒佳/河北雷纳 | 1 | 3 | 3 | 0 | 古雷检验中心
4 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | ZCM-XYDX1702-UV | 1、由旋转磁探头和旋转磁化电源组成的恒磁一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，具备防水耐震防尘功能。仪器开机状态下长时间不工作自动关机。具有集成LED照明光源，无需外接电源即可产生稳定的交流磁场和旋转磁场。 2、具备空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏；具有软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击；电磁输出应稳定，确保提升力和灵敏度不受电池电量的影响；具有电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），能够及时切断电路。 3、提升力(任何电量时)≥118N； 4、灵敏度(任何电量时)A1-15/100清晰显示； 5、整备重量≤3kg（含电池），磁极中心间距≥98*98mm； ▲6、白光强度≥2000Lux； 7、黑光辐照度≥6000uW/cm2； 8、工作暂载率100%，满电工作时间至少1天，电池可更换，充电时长4 h～6h； 9、标准配置：恒磁小一体旋转主机1个，专用电池2个，专用充电器2个，使用说明书2份，合格证1份，仪器箱1只。 | 深圳中昌探伤器材有限公司/济宁鲁科检测器材有限公司 | 2 | 4.98 | 9.96 | 0 | 古雷检验中心
5 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV | 一、性能: 1、仪器为微型磁轭和交流磁化电源组成的无线一体机, 无任何外部接线, 集磁探、供电、照明等功能于一体。 2、无需外接电源即可产生稳定的交流磁场, 保证检测灵敏度。 3、仪器仿人体工程学设计。 4、仪器开机状态下长时间不工作将自动关机。 锂电池可随意更换。电池运行自动监视保护器, 异常情况时, 及时切断电路, 防止出现意外。 5、仪器磁轭探头集成有高亮度LED白光源, 可用于照明和探伤图像观察。 6、仪器磁轭探头集成了紫外光源，既可进行普通磁粉探伤，也可进行荧光磁粉探伤。智能多用开关，整机一健操作。智能空载自动识别及控制功能, 免于仪器空载时过流过热烧坏。 7、智能软启动、软停止功能, 缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击, 防止电冲击对元器件造成损伤。 二、技术参数: 1.提升力(任何电量时)：≥70N 2.灵敏度(任何电量时)：A1-15/100 3.电磁探头体积：≤165×148×45mm 4.电磁探头重量：≤1.1kg 5.磁极中心间距：10～170mm 6.锂电模块体积：＜52×45×86mm 7.锂电模块重量：≤200g ▲8.白光强度：≥2000Lux 9.黑光辐照度：≥8000uW/cm2 10.工作暂载率：100% 11.满电工作时间：不低于2天 12.电池配备方式：可更换 13.专用充电器：16.8V/1A/100～240VAC 14.充电时长：4～6h 三、配置： 恒磁小一体磁轭主机：1个；专用电池：2个；专用充电器：2个；调脚工具：1个；正斜脚：1对；专用工作包：1个；使用说明书：2份；合格证：1份；仪器箱：1个。 | 深圳中昌探伤器材有限公司/济宁鲁科检测器材有限公司 | 2 | 2.98 | 5.96 | 0 | 古雷检验中心
6 | 里氏硬度计 | HT-2000A | 技术参数： 1、测试范围;200~960HLD; 2、硬度制：HV、HB、HRB、HRC、HSD； 3、内置金属材料自动换算； 4、任意角度测量； 5、具有示值校准功能； 6、可存储、显示当前测试值、平均值、硬度、材料、方向、抗拉强度； | 美国杰瑞/北京时代/ | 2 | 1.67 | 3.34 | 0 | 古雷检验中心
7 | 接地电阻测试仪 | ET2571 | 数字接地电阻测试仪技术参数： 1、使用条件：环境温度：0℃～+45℃，相对湿度：≤85%RH； 2、测量范围及恒流值（有效值） 2.1电阻：0～2Ω(10mA),2～20Ω(10mA),20～200Ω(1mA) 2.2电压：AC 0～20V 3、测量精度及分辨率 3.1 精度：0～0.2Ω≤±3%±1d 3.2 0.2Ω～200Ω≤±1.5%±1d 3.3 1～20V≤±3%±1d 3.4 分辨率：0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V 4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差 4.1 允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)<1.8KΩ； 4.2 RP(P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5% 4.3 允许地电压≤5V(工频有效值) 误差≤±5% 5、电源及功耗 5.1 Z大功率损耗≤2W 5.2 电源：6.8V～9V(6节5#镉镍可充电电池)，外接220V交流电源进行充电。 | 武汉华意电力/深圳优利得/胜利仪器 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0 | 古雷检验中心
8 | 数字毫欧表 | RM200B | 量程：0.001-199.9欧姆；准确度：±0.1%； 增量：0.001，0.01， 0.1欧姆； 测试电流：最大5mA； 测试功率：最大5mW； | 深圳市莱特科技发展有限公司 | 1 | 0.49 | 0.49 | 0 | 古雷检验中心
9 | 观片灯 | HD-300 | 1.可观测最大黑度值：≥5.0D； 2.最大亮度：≥140000Cd/㎡； 3.均匀系数：g≥0.2； 4.散射系数：≥0.5； 5.连续最高亮度：工作12小时，表面温升≤45℃； 6.工作环境：温度0℃-40℃，相对湿度≤85﹪； 7.整体尺寸：470×50×120mm，允许偏差范围不超过1mm； 8.两头装有散热风机，无极调光，可提供脚踏和手动两种调光模。 9.配置清单：观片灯1台；脚踏开关1个；放大镜1个；保险丝 （5A）2个；保修卡合格证、说明书 1份；仪器箱1个。 | 荣探/杭州荣探无损检测设备有限公司/济宁鲁科检测器材有限公司 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 古雷检验中心
10 | 隔膜压缩机 | GV-15/10-350 | ▲1.流量：15Nm3/h； 2.进气压力：1.0MPa； ▲3.排气压力：40MPa； 4.V型，双缸，二级压缩，水冷； 5.冷却水量：1000L/h； 6.皮带传动、电机7.5千瓦、380V、50HZ； 7.尺寸≤1600*900*1400； 8.与气体接触部分用不锈钢； 9.配置：进气压力低报警停机；膜片破裂报警停机；排气压力高报警停机；水压低报警停机； 10.润滑油牌号：L-HM32抗磨液压油； | 恒久机械 | 1 | 16 | 16 | 0 | 福州一部
11 | 智能光纤测温装置 | MD-YG-KG3 | 1、通道数：3通道； 2、测温范围：-40℃～+200℃； ▲3、测温精度：±0.5℃；测温分辨率：0.1℃； 4、供电方式：220VAC； 5、功耗：＜3W； 6、屏幕显示：数码管显示； 7、开关量输出：2路； 8、通信接口：RS485； 9、存储温度：-40℃～+85℃； 10、运行温度：-20℃～+60℃； 11、、尺寸（宽×高×深）：≤170mm×90mm×80mm 。 12、装置应包括智能光纤传感器9条，阻燃扎带50根，DN15，PVC管三根，电源线30m。 | 河北微探科技有限公司 | 1 | 8.565 | 8.565 | 0 | 福州一部
12 | 现场金相检测仪 | PTI-A5800 | 1) 控制系统：采用智能化控制方式，手机或平板电脑等智能终端APP遥控操作； ▲2)对焦功能：具有智能图像识别功能，自动对焦，现场观察非常方便； ▲3) 景深功能：具有智能图像算法功能，超大景深，可以容忍被测面倾斜10度斜角。适合检测弯管、斜面、台阶、焊缝或打磨不平整的物体； ▲4) 防震防抖功能：具有智能图像算法和纠偏纠错功能，可以防震防抖。适合现场有震动的工作环境； 5) 整天结构设计：电气控制系统、机械传动系统、电源系统、软件系统高度浓缩。使全套轻便易带； 6)光路系统：无限远光路系统，放大倍率100X-500X，可以根据客户要求增大或减小； 7)照明方式：LED光源，DC 4.2V，无极调节；主机连续工作 40小时； 8)自锁装置：特殊的螺杆移位结构，保证磁座在吸附于竖立表面时不自滑； 9)底座磁力大小：倒吸于天花板也不会跌落； 10)镜头指标：目镜10X 视场范围不小于18mm，超大景深物镜10X，WD16.0，景深4.0um； 超大景深物镜20X, 景深2.5um, WD10.5，超大景深物镜50X, WD5.1, 景深1.8um； 11)采集系统：图像采集采用5G高速无线摄像头，手机、平板可作为接收器；采集图片自带标尺； 12)制样方法和速度：快速机械抛光，无需砂纸、无需电解；3-5分钟制样完成； ▲13)微型抛磨机转速和方向大小：手持式钢笔大小，带90度转角，15000转/分，无极调速，能正反转； 14)打磨耗材：由专用材料制作，可免去常规金相制样中打磨和抛光工序； 15)移动行程：X轴行程≥10mm、Y轴行程≥10mm、z轴行程≥22mm； 16)吸附形状要求：底部带V型槽，能吸附于各种大小的管道(如Φ38㎜、Φ57㎜、Φ159㎜、Φ219㎜等)之上； 17)微型抛磨机供电方式：直流0-30V， 18)拋磨机电源容量：保证工作8小时； 19)拋磨机电源工作电压：输入直流33.6V，输出0-30V，无极调节； 20)专用金相打磨盘粒度及尺寸： 120目，直径20mm； 21)仪器大小：全套仪器小巧轻便，可装载于小包，肩背至高空； 二、配置 智能现场金相显微镜主机 1只；目镜 10X 1只；物镜 10X 1只；物镜 20X 1只；物镜 50X 1只；显微镜充电器 专用 1只；磁性底座 1只；智能电气自动化控制系统 内置 1套；智能app 1套；深孔转接环 1只；充电式微型快速金相抛磨机 1只；抛磨机专用可充电电源 1只；抛磨机电源专用充电器 1只；专用金相抛磨盘(磨) 120 20只；专用金相抛磨盘(抛) 1600 20只 ；研磨膏 W2.5 4只 ；专用显微图像采集器 1只 ；图像采集器适配器 1只 ；专用仪器箱包 2只 ；技术资料 1套 。 | 上海察微电子技术有限公司 | 1 | 19.86 | 19.86 | 0 | 高新所
合 计 |  |  |  |  | 24 |  | 89.965