## Sheet1
附表1-1
省锅检三明分院申购2025年仪器设备技术参数及验收方法明细表
部门 | 序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
三明分院 | 1 | 超声波测厚仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  |  |  | 1.1 | 支持两种测厚模式，发射-回波模式下，测量范围为(0.65～600)mm，量程上限为600mm，其中计量证书上限应达到200mm；回波-回波模式下，测量范围为(3～100)mm | 查看校准证书 用标准厚度试块验证
|  |  |  | 1.2 | 示值误差：±（0.5%H+0.05）mm，H为被测物体厚度 | 查看校准证书 用标准厚度试块验证
|  |  |  | 1.3 | 分辨率：0.1mm/0.01mm可切换 | 根据仪器功能设置操作验证
|  |  |  | 1.4 | 声速范围：(1000～9999) m/s（可对已知厚度物体反测声速），声速可调整 | 根据仪器功能设置操作验证
|  |  |  | 1.5 | 探头校准：零点校准、两点校准 | 根据仪器功能设置操作验证
|  |  |  | 1.6 | 单点测量、最值测量和差值测量 | 根据仪器功能设置操作验证
|  |  |  | 1.7 | 单位制式：公制或者英制（可选） | 根据仪器功能设置操作验证
|  |  |  | 1.8 | 工作语言：中文、英文可切换 | 根据仪器功能设置操作验证
|  |  |  | 1.9 | 数据存储：可存储管理不少于100组厚度数据 | 根据仪器功能设置操作验证
|  |  |  | 1.10 | 工作电源:可连续工作30小时以上，具有自动屏幕待机 、自动休眠、自动关机等节电功能。 | 根据仪器功能设置操作验证
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主机1台 | 外观完好无破损，附件齐全， 开机功能正常
|  |  |  | 2.2 | 窄脉冲（透涂层）探头1只，支持DN25mm管径的微径探头1只，高温探头1只 | 接入主机测试 用标准厚度试块验证
|  |  |  | 2.3 | 蓝牙打印机1台，耦合剂1瓶，仪器箱1只，USB通讯线缆1条，计量证书，随机资料1套。 | 实物验收，清点配置，并且实测是否能正常使用
三明分院 | 2 | 真空计 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  |  |  | 1.1 | 显示单位： Pa / Torr / mTorr 之间可任意转换 | 开机功能检查
|  |  |  | 1.2 | 测量范围： 可测真空规管：ZJ-51/ZJ-54D 电流设定范围：ZJ-51（80～160）mA,（0.1～200）Pa；ZJ-54D（20～30） mA，（0.1～2000）Pa | 查看校准证书
|  |  |  | 1.3 | 测量精度： ≤±30%（读数精度） | 查看校准证书
|  |  |  | 1.4 | 适应硅管种类：可检测国产热偶真空规管，进口 DV 系列真空规管及VG0 系列规管检测功能 | 开机功能检查
|  |  |  | 1.5 | 工作电源： DC 12V 1500 mAh 大容量锂电池 | 开机功能检查
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主机1台 | 外观完好无破损，开机功能正常
|  |  |  | 2.2 | 探头2个 | 开箱检查
|  |  |  | 2.3 | 说明书及相关资料 | 开箱检查
三明分院 | 3 | 激光打标机 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
|  |  |  | 1.1 | 工作电源：AC220V/50Hz；激光功率：≥10W；整机功率：≤800W | 开机功能检查
|  |  |  | 1.2 | 打标速度：≤7000mm/s；打标幅面：≥150X150mm；打标深度：0.015～0.5mm | 开机功能检查
|  |  |  | 1.3 | 冷却方式：内置风冷 | 开机功能检查
|  |  |  | 1.4 | 可激光材质：金属、皮革、亚克力等 | 开机功能检查
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主机1台及配套软件 | 外观完好无破损，开机功能正常
|  |  |  | 2.2 | 说明书、合格证等 | 开箱检查