## 仪器参数
附件2
省特检院宁德分院2025年仪器设备技术参数及验收方法明细表
序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写） | 备注
1 | 智能无线应变测量系统 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 量程范围：不小于±15000με | 校准/检定报告验收
|  |  | 1.2 | 单个传感器节点通道数：不小于4； | 功能测试验收
|  |  | 1.3 | 输入模式：支持二线制、三线制、四线制接线，自动切换三线制四分之一桥，半桥，全桥（可选电压激励或电流激励）； | 功能测试验收
|  |  | 1.4 | 最高采样频率：不小于1000SPS ； | 功能测试验收
|  |  | 1.5 | 分辨率：在±15000με范围内，分辨率不低于±0.5με； | 功能测试验收
|  |  | 1.6 | ▲测量精度:0.1%red±2με； | 校准/检定报告验收
|  |  | 1.7 | 通讯能力：有效通讯不小于100米（空间无遮挡）可视距离； | 功能测试验收
|  |  | 1.8 | 电池：内置可充电锂电池；连续工作时间：单通道连续工作时间不小于6小时； | 功能测试验收
|  |  | 1.9 | ▲单个传感器节点：净重不大于100克；外观尺寸：不大于65mm×85mm×40mm（长×宽×高）； | 现场测量验收
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 安装螺钉6套、多通道充电器2个、6个无线应变传感器节点、6个磁座、软件1套、1个数据网关、数据分析系统终端1台 | 附件检查确认验收
|  |  | 2.2 | 说明书、合格证、保修卡 | 随机资料确认验收
2 | 超声波测厚仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 支持两种测厚模式，发射-回波模式下，测量范围为(0.65～600)mm；回波-回波模式下，测量范围为(3～100)mm，且有两种模式下的计量报告 | 计量报告+计量之外参数现场验证
|  |  | 1.2 | 示值误差：±（0.5%H+0.05）mm，H为被测物体厚度 | 计量报告
|  |  | 1.3 | 分辨率：0.1mm/0.01mm可切换 | 现场试验
|  |  | 1.4 | 声速范围：(1000～9999) m/s（可对已知厚度物体反测声速），声速可调整 | 现场试验
|  |  | 1.5 | 探头校准：零点校准、两点校准 | 现场试验
|  |  | 1.6 | 单点测量、最值测量和差值测量 | 现场试验
|  |  | 1.7 | 单位制式：公制或者英制（可选） | 现场试验
|  |  | 1.8 | 工作语言：中文、英文可切换 | 现场试验
|  |  | 1.9 | 数据存储：可存储管理不少于100组厚度数据 | 现场试验
|  |  | 1.10 | 具有自动屏幕待机、自动休眠、自动关机功能 | 现场试验
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 主机1台，窄脉冲（透涂层）探头1只，支持DN25mm管径的微径探头1只，蓝牙热敏打印机1台，耦合剂1瓶，ABS仪器箱1只，USB通讯线缆1条，计量证书，随机资料1套。 | 实物验收，清点配置，并且实测是否能正常使用
3 | 冲击试验低温槽 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 设备功能要求：外置式冲击试验配套用低温槽，用于低温冲击试验时冷却试样，一次性冷却数量不少于60个。 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.2 | ▲试验温度范围：至少满足20～-80℃，恒温精度不低于0.5℃，分辨率不低于0.1℃。-80℃时候场内均匀度不大于2℃。 | 检定/校准报告
|  |  | 1.3 | 冷却介质：至少可采用乙醇作为冷却介质。 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.4 | 外形尺寸：长宽高都≤1米，且有效作业空间应满足国标GB/T229-2020《金属夏比缺口冲击试验方法》试验要求中8.3.2的要求 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.5 | 工作电源：AC220V 50Hz | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.6 | 数字记时器： 1秒～99分钟，分辨率1秒 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.7 | 试样转移装置应满足国标GB/T229-2020《金属夏比缺口冲击试验方法》试验要求中8.4.2的要求 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 1.8 | ▲从0至-80℃区间单次降温时间不超过90min。 | 根据产品使用说明及现场演示验收
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 保修卡、合格证、说明书、计量证书各1份 | 核对实物
|  |  | 2.2 | 满足转移10mm（厚度）/7.5mm（厚度）/5mm（厚度）/2.5mm（厚度）试样转移装置、试样框3个、传感器1个、液氮桶1个 | 核对实物
注：本表中▲表示关键技术参数。