## Sheet1
附表1-1 2025年仪器设备技术参数及验收方法明细表（特检）
一、通用检测设备
序号 | 名称 | 是否需要基建或者其它前提条件，请说明 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 全站仪 | 否 | 1.1 | 望远镜：最短视距：1.0m；放大倍率：≥30X； | 见技术资料
|  |  | 1.2 | 角度测量：探测方式 ：对径；精度 ：1"；最小显示：0.1 "； | 现场实物验证
|  |  | 1.3 | 距离测量：免棱镜测程 ：1000m ；精度 ：±2mm＋2×10-6•D；反射片测程 ：1200m ；精度 ：±2mm＋2×10-6•D；棱镜测程 ：5000m；精度 ：±1mm＋1×10-6•D；精测时间：＜0.7s； | 计量证书
|  |  | 1.4 | 补偿器：补偿类型：双轴；补偿范围：≥±3′； | 计量证书
|  |  | 1.5 | 水准器：管状水准器：≤30″/2mm；圆型水准器：≤8′/2mm； 激光对中器：精度：±1mm/1.5m；光斑：≤2.5mm/0.5～2m； | 见技术资料
|  |  | 1.6 | ATR：工作范围：5～700m；定位精度：±1mm/100m；定位时间：3～4s； | 现场实物验证
|  |  | 1.7 | 无限微动螺旋：1个水平，1个垂直； | 现场实物验证
|  |  | 1.8 | 马达驱动：伺服定位精度(标准偏差)：3"；慢速微旋转控制最小值：1"； | 见技术资料
|  |  | 1.9 | 显示器类型：两侧触摸屏； 按键：背光照明+自动感光。 | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法（与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 全站仪*1、电池*2、充电器*1、棱镜*4、反射片*100等。 | 现场实物验证
2 | 超声波测厚仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法（与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 测量范围:支持两种测厚模式，发射-回波模式下，(0.65 ~600)mm;回波-回波模式下，(3~100)mm | 见技术资料
|  |  | 1.2 | 示值误差:±(0.5%H+0.05)mm，H为被测物体厚度 | 见计量证书
|  |  | 1.3 | 分辨率:0.1mm/0.01mm可切换 | 现场实物验证
|  |  | 1.4 | 声速范围:(1000~9999) m/s(可对已知厚度物体反测 声速) | 现场实物验证
|  |  | 1.5 | 探头校准:零点校准、两点校准 | 现场实物验证
|  |  | 1.6 | 显示模式:单点测量、最值测量和差值测量 | 现场实物验证
|  |  | 1.7 | 单位制式:公制或者英制(可选) | 现场实物验证
|  |  | 1.8 | 工作语言:中文、英文可切换 | 现场实物验证
|  |  | 1.9 | 数据存储:可存储管理不少于100组厚度数据 | 现场实物验证
|  |  | 1.1 | 工作电源:可连续工作30小时以上，具有自动屏幕待机 、自动休眠、自动关机等节电功能 | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法（与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场实物验证
|  |  | 2.2 | 窄脉冲(透涂层)探头1只 | 现场实物验证
|  |  | 2.3 | 支持DN2 5mm管径的微径探头1只 | 现场实物验证
|  |  | 2.4 | 蓝牙热敏打印机1台 | 现场实物验证
|  |  | 2.5 | 耦合剂1瓶 | 现场实物验证
|  |  | 2.6 | ABS仪器箱1只 | 现场实物验证
|  |  | 2.7 | USB通讯线缆1条 | 现场实物验证
3 | 便携一体式磁粉探伤仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法（与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 提升力：≥45N | 计量证书
|  |  | 1.2 | 综合灵敏度：A型15/100标准试片人工刻槽显示清晰）； | 实际操作
|  |  | 1.3 | 电磁轭重量：小于2kg（含电池） | 现场实物验证
|  |  | 1.4 | 连续工作时间：满电工作4小时以上（两个电池）；工作暂载率：100%（可连续不间断工作） | 现场实物验证
|  |  | 1.5 | 电池配备方式：可更换； | 现场实物验证
|  |  | 1.6 | 充电时间：最长2～4h； | 现场实物验证
|  |  | 1.7 | 黑光辐照度：≥4000µW/cm²； | 实际操作
|  |  | 1.8 | 白光强度≥2000lux； | 实际操作
|  |  | 1.9 | 电池与磁轭一体化，无需连接线，无需携带电池，密封效果好，绝缘性能强，湿法探伤不渗液； | 现场实物验证
|  |  | 1.1 | 智能识别磁化，按触工件，自动磁化，离开工件磁化停止，无需按钮，探伤操作时不用按按钮开关，可以手脱机磁化操作。手动磁化与自动磁化随意转换功； | 实际操作
|  |  | 1.11 | 提升力和灵敏度不受电池电量影响，低电量模式下亦可精准检测。仪器自动识别及控制功能，保证在空载时的稳定性。设有电量显示器，实时显示电池电量； | 实际操作
|  |  | 1.12 | 一机两用，荧光白光可一键切换，两个独立的光源设计，具备独立的白光照明灯和荧光照明灯，单独控制。 | 实际操作
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法（与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、主机1台；2、电池2个；3、充电器1个；4、调角工具1个；5、使用说明书、合格证1份；6、工具包、仪器箱各1个 | 现场实物验证
4 | 钳形电流表 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法（与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 1、AC电流量程：0～ 1000 A ;精度：±1.5%rdg.±5dgt； | 计量证书
|  |  | 1.2 | 2、DC电流量程：0～ 1000 A；精度：±1.5%rdg.±5dgt； | 计量证书
|  |  | 1.3 | 3、AC电压量程：1v～ 600 V；精度：±2.3%rdg.±8dgt； | 计量证书
|  |  | 1.4 | 4、DC电压量程：1V ～ 600 V；精度：±1.3%rdg.±4dgt； | 计量证书
|  |  | 1.5 | 5、电阻量程: 0 Ω～ 4000Ω；精度：±2%rdg.±4dgt； | 计量证书
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法（与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机、说明书、保修卡、合格证、 | 现场实物验证
5 | 声级计 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法（与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 传声器：Φ12.7mm（1/2″）预极化测试电容传声器 | 现场实物验证
|  |  | 1.2 | 测量范围：40dB~130dB（A）准确度：±2dB | 计量证书
|  |  | 1.3 | 频率范围：20Hz~12.5kH | 现场实物验证
|  |  | 1.4 | 时间计权： F﹑S；频率计权： A | 现场实物验证
|  |  | 1.5 | 显示器：3位半LCD | 现场实物验证
|  |  | 1.6 | 主要测量指标：LP,Lmax（最大值保持） | 现场实物验证
|  |  | 1.7 | 输出接口：AC（交流）、DC（直流）， | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法（与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机、说明书、保修卡、合格证、 | 现场实物验证
6 | 超声波测厚仪 | 否 | 1.1 | 测量范围:支持两种测厚模式，发射-回波模式下，(0.65 ~600)mm;回波-回波模式下，(3~100)mm | 见技术资料
|  |  | 1.2 | 示值误差:±(0.5%H+0.05)mm，H为被测物体厚度 | 见计量证书
|  |  | 1.3 | 分辨率:0.1mm/0.01mm可切换 | 现场实物验证
|  |  | 1.4 | 声速范围:(1000~9999) m/s(可对已知厚度物体反测 声速) | 现场实物验证
|  |  | 1.5 | 探头校准:零点校准、两点校准 | 现场实物验证
|  |  | 1.6 | 显示模式:单点测量、最值测量和差值测量 | 现场实物验证
|  |  | 1.7 | 单位制式:公制或者英制(可选) | 现场实物验证
|  |  | 1.8 | 工作语言:中文、英文可切换 | 现场实物验证
|  |  | 1.9 | 数据存储:可存储管理不少于100组厚度数据 | 现场实物验证
|  |  | 1.1 | 工作电源:可连续工作30小时以上，具有自动屏幕待机 、自动休眠、自动关机等节电功能 | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场实物验证
|  |  | 2.2 | 窄脉冲(透涂层)探头1只 | 现场实物验证
|  |  | 2.3 | 支持DN2 5mm管径的微径探头1只 | 现场实物验证
|  |  | 2.4 | 蓝牙热敏打印机1台 | 现场实物验证
|  |  | 2.5 | 耦合剂1瓶 | 现场实物验证
|  |  | 2.6 | ABS仪器箱1只 | 现场实物验证
|  |  | 2.7 | USB通讯线缆1条 | 现场实物验证
7 | 便携一体式磁粉探伤仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 提升力：≥45N | 计量证书
|  |  | 1.2 | 综合灵敏度：A型15/100标准试片人工刻槽显示清晰）； | 实际操作
|  |  | 1.3 | 电磁轭重量：小于2kg（含电池） | 现场实物验证
|  |  | 1.4 | 连续工作时间：满电工作4小时以上（两个电池）；工作暂载率：100%（可连续不间断工作） | 现场实物验证
|  |  | 1.5 | 电池配备方式：可更换； | 现场实物验证
|  |  | 1.6 | 充电时间：最长2～4h； | 现场实物验证
|  |  | 1.7 | 黑光辐照度：≥4000µW/cm²； | 实际操作
|  |  | 1.8 | 白光强度≥2000lux； | 实际操作
|  |  | 1.9 | 电池与磁轭一体化，无需连接线，无需携带电池，密封效果好，绝缘性能强，湿法探伤不渗液； | 现场实物验证
|  |  | 1.1 | 智能识别磁化，按触工件，自动磁化，离开工件磁化停止，无需按钮，探伤操作时不用按按钮开关，可以手脱机磁化操作。手动磁化与自动磁化随意转换功； | 实际操作
|  |  | 1.11 | 提升力和灵敏度不受电池电量影响，低电量模式下亦可精准检测。仪器自动识别及控制功能，保证在空载时的稳定性。设有电量显示器，实时显示电池电量； | 实际操作
|  |  | 1.12 | 一机两用，荧光白光可一键切换，两个独立的光源设计，具备独立的白光照明灯和荧光照明灯，单独控制。 | 实际操作
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、主机1台；2、电池2个；3、充电器1个；4、调角工具1个；5、使用说明书、合格证1份；6、工具包、仪器箱各1个 | 现场实物验证
8 | 全数字超声波探伤仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 主机端探头接口：双Lemo 00（C5接口） | 现场实物验证
|  |  | 1.2 | 垂直线性误差：≤3%，水平线性误差：≤0.2%； | 计量证书
|  |  | 1.3 | 采样：采样速率≥400MHz； | 实际操作
|  |  | 1.4 | 脉冲宽度：在80ns-510ns范围内连续调节； | 实际操作
|  |  | 1.5 | 重复频率：10Hz-1KHz； | 实际操作
|  |  | 1.6 | 仪器具有视频输出接口可外接投影仪、显示器； | 实际操作
|  |  | 1.7 | 回波编码：以不同颜色显示不少于8次回波区域，便于判断缺陷位置； | 实际操作
|  |  | ▲1.8 | 性能自检：可对仪器、探头的组合性能指标（包括：水平线性误差、垂直线性误差、分辨力、动态范围、灵敏度余量）进行自动测试，并可生成测试报告。 | 实际操作
|  |  | 1.9 | 不少于1000个探伤参数通道，内置不低于16G存储卡； | 实际操作
|  |  | 1.1 | 尺寸≤220mm×135mm×60mm，重量≤1000g（带电池），待机时间≥8小时。 | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 1、主机1台；2、探头2只（直探头/斜探头各1只）；3、充电器1个；4、探头线缆1条、USB通讯线缆1条；5、使用说明书、合格证1份；6、工具包、仪器箱各1个 | 现场实物验证
9 | 干燥机 （配套空压机使用） | 否 | 1.1 | 出口含水量 -20℃- -40℃（PDP） | 厂家使用露点仪在线检测现场验证
|  |  | 1.2 | 空气处理量≥ 1.5m³/min | 见技术资料
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 冷媒压缩机 | 现场实物验证
|  |  | 2.2 | 蒸发器及冷凝器 | 现场实物验证
10 | 高精度铸铁测厚仪 | 否 | 1.1 | 需要配备粗晶材料专用测厚探头，可以测量铸铁、铸铝、不锈钢、PE材料、尼龙材料等晶粒粗大、结构不够致密的材料厚度。 | 现场实物验证
|  |  | 1.2 | 声速范围(100~9999) m/s | 现场实物验证
|  |  | 1.3 | 测量范围：1.0～600m（45#钢，由探头决定），2.0～100mm（铸铁，使用粗晶探头） | 现场实物验证
|  |  | 1.4 | 示值误差:(0.5%H+0.05)mm，H为被测物体厚度 | 见计量证书
|  |  | 1.5 | 采用高精度计时芯片，分辨率0.1mm/0.01mm/0.001mm可切换 | 现场实物验证
|  |  | 1.6 | 自动V-PATH修正，补偿双晶探头测厚的非线性 | 现场实物验证
|  |  | 1.7 | 彩色320×240 TFT液晶屏，背光亮度可调 | 现场实物验证
|  |  | 1.8 | 具有智能语音播报功能（可选配），内置蓝牙模块和USB2.0通讯接口，可通过蓝牙接口连接蓝牙打印机（可选配）实现无线打印，并可与PC进行有线、无线数据传输 | 现场实物验证
|  |  | 1.9 | 内置存储器，可存储至少10000个厚度测量值 | 现场实物验证
|  |  | 1.1 | 可支持配置窄脉冲探头，允许使用者在发射-回波PE模式（一般用于检测缺陷和凹坑）和回波-回波EE模式（测厚时不计入涂覆层厚度）之间进行切换 | 现场实物验证
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场实物验证
|  |  | 2.2 | 粗晶测厚探头（N02）1只 | 现场实物验证
|  |  | 2.3 | 测厚探头N05/90°(5MHz)1只 | 现场实物验证
|  |  | 2.4 | 耦合剂1瓶 | 现场实物验证
|  |  | 2.5 | ABS仪器箱1个 | 现场实物验证
|  |  | 2.6 | AA(5号)尺寸碱性电池2只 | 现场实物验证
11 | UCI超声硬度计 | 否 | 1.1 | 硬度计可以测量金属硬度(钢和有色金属等）。采用整体式按压测量，不受限于测量角度，无需补偿，以及回弹式测量。可快速实现各种单位的测量，其中包括：布氏（HB），洛氏（HRC，HRA，HRB），维氏（HV），肖氏（HSD），里氏（HL）。 | 查看操作手册及工件验证
|  |  | 1.2 | 一台主机可实现接触阻抗测量法（UCI）和动态测量方法（Leeb里式），以确保该系统用于检测不同产品的多功能性； | 工件检测验证
|  |  | 1.3 | 使用一个传感器测量可显示结果为布氏（HB），洛氏（HRC，HRA，HRB），维氏（HV）或肖氏（HSD）； | 工件检测验证
|  |  | 1.4 | 对工件表面清洁度、形状和位置无严格要求，压头的设计可以实现稳定、精确的测量； | 工件检测验证
|  |  | 1.5 | 洛氏量程范围：20-70 HRC，可切换显示HRA，HRB； 维氏量程的测量范围：230-940 HV； 肖氏量程测量范围：35-155 HSD； 测量拉伸强度：350 - 1500 Rm（MPa）； | 查看仪器参数或试块验证
|  |  | 1.6 | 布氏量程的测量范围：90-460 HB； | 查看仪器参数或试块验证（计量）
|  |  | 1.7 | 曲面的曲率半径：不小于5mm； | 查看操作手册或工件测试验证
|  |  | 1.8 | 电源：内置可充电锂电池 | 查看操作手册
|  |  | 1.9 | 工作温度范围：从-10℃到+ 45℃； | 查看操作手册
|  |  | 1.1 | 重量：不超过300g。 | 现场称重
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | UCI硬度计1台 | 现场实物验证
|  |  | 2.2 | 50N传感器1个，100N传感器1个 | 现场实物验证
|  |  | 2.3 | 里式探头1个，布式试块1套，洛氏试块1套，维氏试块1套 | 现场实物验证
|  |  | 2.4 | 操作手册1份，合格证1份 | 现场实物验证
|  |  | 2.5 | 充电器1套，仪器箱1个 | 现场实物验证
|  |  | 2.6 | 该套设备质保期3年 | 查看设备采购合同条款
二、机器人检测设备
序号 | 名称 | 是否需要基建或者其它前提条件，请说明 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 传导梳状信号源 | 否 | 1.1 | 频率范围: ≥50 kHz ～ 115 MHz | 依据校准报告。
|  |  | 1.2 | 频率步长: ≥50 kHz ～250 kHz | 依据校准报告。
|  |  | 1.3 | 频率稳定性: ≤50 ppm | 依据校准报告。
|  |  | 1.4 | 幅度稳定性: ≤± 0.1 dB | 依据校准报告。
|  |  | 1.5 | 外部指示灯： 电池电量低和电源开启 | 查看实物+资料证明
|  |  | 1.6 | LISN 接口插头： 尺寸≥ 13.2 x 5.9 x 5.9 厘米 | 查看实物+资料证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 梳状信号源1套 配套充电器1个 说明书1份、合格证1份 | 查看实物
2 | 辐射梳状信号源 | 否 | 1.1 | 频率范围：≥1 MHz ～ 1.5 GHz | 依据校准报告。
|  |  | 1.2 | 频率步长：≥1 MHz ～ 5 MHz | 依据校准报告。
|  |  | 1.3 | 频率稳定性: ≤20 ppm | 依据校准报告。
|  |  | 1.4 | 幅度稳定性: ≤ ± 0.1 dB | 依据校准报告。
|  |  | 1.5 | 电池操作：≥18 小时 | 查看实物+资料证明
|  |  | 1.6 | 外部指示灯： 电池电量低和电源开启 | 查看实物+资料证明
|  |  | 1.7 | 单极天线：≥ 12 厘米 | 查看实物+资料证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 梳状信号源1套 配套充电器1个 说明书1份、合格证1份 | 查看实物
3 | 辐射梳状信号源 | 否 | 1.1 | 频率范围：≥1 GHz ～ 18 GHz | 依据校准报告。
|  |  | 1.2 | 频率步长：≤100 MHz | 依据校准报告。
|  |  | 1.3 | 频率稳定性: ≤5 ppm | 依据校准报告。
|  |  | 1.4 | 幅度稳定性: ≤± 0.1 dB | 依据校准报告。
|  |  | 1.5 | 天线尺寸：内置天线，尺寸：≥14.7 x 2.5 厘米 | 查看实物+资料证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 梳状信号源1套 配套充电器1个 说明书1份、合格证1份 | 查看实物
4 | 谐波信号源 | 否 | 1.1 | 产生频率≥1 Hz的固定电平的骚扰信号; | 依据校准报告。
|  |  | 1.2 | 产生频率≥8.33 Hz的固定电平的骚扰信号 | 依据校准报告。
|  |  | 1.3 | 产生≥40 次谐波 | 依据校准报告。
|  |  | 1.4 | 产生≥50Hz～2kHz闪烁信号 | 依据校准报告。
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 谐波信号源1套 配套充电器1个 说明书1份、合格证1份 | 查看实物
5 | 电流探头 | 否 | 1.1 | 最大峰值电流：≥5kA | 依据校准报告。
|  |  | 1.2 | 输出电压电流比：≥0.01 | 依据校准报告。
|  |  | 1.3 | 上升时间：≤100ns; | 依据校准报告。
|  |  | 1.4 | 最大有效值电流：≥200A | 依据校准报告。
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 电流探头1套 说明书1份、合格证1份 | 查看实物
6 | 高压差分探头 | 否 | 1.1 | 分压比：≥ 1000:1 | 依据校准报告。
|  |  | 1.2 | 共模抑制：≥46dB | 依据校准报告。
|  |  | 1.3 | 最小脉冲上升沿时间：≥400ns | 依据校准报告。
|  |  | 1.4 | 最大脉冲持续时间：≥20ms | 依据校准报告。
|  |  | 1.5 | 共模输入阻抗：≥30 kohm | 依据校准报告。
|  |  | 1.6 | 差模输入阻抗：≥60 kohm | 依据校准报告。
|  |  | 1.7 | 最大脉冲输入电压：≥8kV | 依据校准报告。
|  |  | 1.8 | 输入接口：≥4mm香蕉头 | 查看实物+资料证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 高压差分探头1套 说明书1份、合格证1份 | 查看实物
7 | 静电校准靶 | 否 | 1.1 | 源阻抗:≥2Ω | 依据校准报告。
|  |  | 1.2 | 频率范围：≥4GHz | 依据校准报告。
|  |  | 1.3 | 测试电压：≥30kV | 依据校准报告。
|  |  | 1.4 | 包含≥20dB衰减器 | 依据校准报告。
|  |  | 1.5 | 校准靶支架：≥1.5*1.5金属平板，带绝缘支架 | 查看实物+资料证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 静电校准靶1套 说明书1份、合格证1份 | 查看实物
8 | 高压高阻表 | 否 | 1.1 | 频率：≥50-60Hz | 查看实物+资料证明
|  |  | 1.2 | 电流：≥0.5A | 依据校准报告。
|  |  | 1.3 | 电压：测量值≥500V～40kV DC; | 依据校准报告。
|  |  | 1.4 | 输入最高电压:≥40kV | 依据校准报告。
|  |  | 1.5 | 输入阻抗：≥10GΩ | 依据校准报告。
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 高压高阻表1套 说明书1份、合格证1份 | 查看实物
9 | 群脉冲校准件 | 否 | 1.1 | 至少包含1个50欧姆和1个1000欧姆衰减器； | 查看实物+资料证明
|  |  | 1.2 | 50欧姆衰减值：≥54dB，精确度≤±10%; | 依据校准报告。
|  |  | 1.3 | 1000欧姆衰减值：≥60dB，精确度≤±10%; | 依据校准报告。
|  |  | 1.4 | 最大脉冲电压：≥8kV | 依据校准报告。
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 群脉冲校准件1套 说明书1份、合格证1份 | 查看实物
10 | 容性耦合夹校准板 | 否 | 1.1 | 能匹配IP4B容性耦合夹一起使用 | 查看实物+资料证明
|  |  | 1.2 | 厚度≥0.5mm,绝缘厚度：≥0.5mm | 查看实物+资料证明
|  |  | 1.3 | 绝缘电压：≥2.5kV | 依据校准报告。
|  |  | 1.4 | 输出阻抗：≤50欧姆 | 依据校准报告。
|  |  | 1.5 | 尺寸：≥120 mm x 1050 mm | 查看实物+资料证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 容性耦合夹校准板1套 说明书1份、合格证1份 | 查看实物
11 | 高斯计 | 否 | 1.1 | 磁场测量范围：≥0～3000mT,精确度≤±1%， 全自动量程切换，可选径向或轴向的霍尔探头 | 依据校准报告。
|  |  | 1.2 | 磁场测量模式：绝对测量模式，相对测量模式,都具备 | 查看实物+资料证明
|  |  | 1.3 | 有超限警示功能 | 查看实物+资料证明
|  |  | 1.4 | 有温度补偿功能 | 查看实物+资料证明
|  |  | 1.5 | 有零点漂移校准功能 | 查看实物+资料证明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 高斯计1套 说明书1份、合格证1份 | 查看实物
三、科研专用检测设备
序号 | 名称 | 是否需要基建或者其它前提条件，请说明 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 腐蚀监测传感器 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 探头形式：柱状； | 实物验收
|  |  | 1.2 | 敏感元件厚度：2mm； | 实物验收
|  |  | 1.3 | 敏感元件材质：与被测对象一致； | 实物验收
|  |  | 1.4 | 敏感元件寿命：根据腐蚀速度，在0.1mmpy腐蚀速度下，寿命可达3年； | 实物验收
|  |  | 1.5 | 金属失重分辨率：1/10000探针元件厚度； | 实物验收
|  |  | 1.6 | 电阻腐蚀监测技术，采用与被监测管道同材质的敏感元件模拟管道或容器材质的内腐蚀情况。 | 实物验收
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 配套电缆标准长度：6m；
2 | 腐蚀监测仪 | 否 | 1.1 | 电源供电：DC12V； | 实物验收
|  |  | 1.2 | 适用温度：-40~60℃； | 实物验收
|  |  | 1.3 | 输出数据：腐蚀量，时间； | 实物验收
|  |  | 1.4 | 防护等级：IP65 | 查看相应证书、文件
|  |  | 1.4 | 数据输出：RJ45接口/RS485。 | 实物验收
|  |  | 2 | 配置要求
3 |  |  | 2.1 | 自带配套系统
3 | 倾角传感器 | 否 | 1.1 | 功能：倾斜监测； | 实物验收
|  |  | 1.2 | 高分辨率:0.001°； | 实物验收
|  |  | 1.3 | 防水等级:IP67； | 查看相应证书文件
|  |  | 1.4 | 倾角量程：0-5°； | 实物验收
|  |  | 1.5 | 轴数：双轴； | 实物验收
|  |  | 1.6 | 电压输入：11～36V。 | 实物验收
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 配套标准线包长度：6m。
4 | 视觉图像位移传感器 | 否 | 1.1 | 测量范围：0.1~500m； | 现场操作验证
|  |  | 1.2 | 测量分辨率（精度）：±1.0mm（100m距离）、±0.1mm（10m距离）； | 现场操作验证
|  |  | 1.3 | 工作温度：-40℃～80℃； | 查看相应证书、文件
|  |  | 1.4 | 采样频率20Hz，数据输出：RS232； | 查看相应证书、文件
|  |  | 1.5 | 150m内无缘靶点； | 实物验收
|  |  | 1.6 | 操作系统：Linux； | 实物验收
|  |  | 1.7 | 红外激光补光。 | 实物验收
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 含主机及其安装辅件1套、靶标机器安装辅件1套、主机控制柜1台（购买多套传感器时可共用一个主机控制柜）。
5 | 振动加速度计 | 否 | 1.1 | 量程（4档位）：~0.6/0.3/0.125m.s-1，~20m.s-2； | 实物验收
|  |  | 1.2 | 灵敏度（4档位）：~0.3/5/20V/m.s-1，~0.3V/m.s-2； | 实物验收
|  |  | 1.3 | 频响：0.5~50Hz（(±10%)）。 | 查看相应证书、文件
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 含保护壳和支架1套。
6 | 无线监测系统 | 否 | 1.1 | 通讯方式：以太网或者4G； | 实物验收
6 |  |  | 1.2 | 每台控制器可控制4路RS485口，每个RS-485口可控制八个4通道/8通道（两张采集卡）采集器进行低速动态同步测量； | 查看相应证书、文件
|  |  | 1.3 | 所有通道同时10Hz、20Hz、50Hz、100Hz，分档切换;每路总线连接1台采集器情况下,可实现最高采样频率1kHz； | 现场操作验证
|  |  | 1.4 | 单路单节点支持控制器之间同步扩展，控制器与最远端采集器之间的扩展距离;0-300米； | 现场操作验证
|  |  | 1.5 | 防护等级：IP65； | 查看相应证书、文件
|  |  | 1.6 | 多台控制器同步方式：NTP同步； | 实物验收
|  |  | 1.7 | 内置DSP实时处理系统，实时数据均可根据用户现场要求，实时处理； | 实物验收
|  |  | 1.8 | A/D分辨率：24位； | 查看相应证书、文件
|  |  | 1.9 | 系统不确定度：＜0.5％（FS）； | 查看相应证书、文件
|  |  | 1.1 | 微型低功耗设计，控制器功耗：不超过8W | 查看相应证书、文件
采集器空载功耗：不超过3W；
|  |  | 1.11 | 可与其他系统（安防监控、光纤光栅、称重系统等）集成，满足对大型结构的健康管理，为其运营管理、养护维修、安全和可靠性评估提供数据支撑； | 实物验收
|  |  | 1.12 | 系统具备断网、断电自恢复能力，实时显示网络状态信息，系统内置看门狗保护，能够恢复断电、断网前的工作状态。 | 实物验收
|  |  | 2 | 配置要求
|  |  | 2.1 | 含控制器1台、电压采集器1台（4通道），RS485采集器2台，RS232采集器1台。
|  |  | 2.2 | 含二次开发接口（要求：1、提供标准的底层动态库接口,以DLL动态库的形式实现，具备与语言、平台无关的特性；2、支持 Labview 、C++ 、C# 、Visual Basic 、Delphi 、C# Builder、简仪科技、锐视开发平台等语言；3、用户可以直接基干底层动态库自行开发上层应用软件,实现仪器控制以及数据获取；4、操作系统支持：Windows7/8/10/Sever、 Linux麒麟等。）1套，相应的电子资料1套。
7 | 无损应力检测仪 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1.1 | 可实现无损检测钢、铸铁、铝及其合金、铜及其合金、钛合金、镁 合金等各种金属合金等材料的应力； | 功能检查
|  |  | 1.2 | 应变范围:0~±30000 με | 功能检查
|  |  | 1.3 | 应力范围:0~±6000MPa | 功能检查
|  |  | 1.4 | 应变分辨率:0.01με | 功能检查
|  |  | 1.5 | 应力分辨率:0.01MPa | 功能检查
|  |  | 1.6 | 应变片:120 Ω ±0.5 | 功能检查
|  |  | 1.7 | ★自动平衡:24 位 D/A 硬件控制以及软件运算,达到完全清 零，不损失测量范围 | 功能检查
|  |  | 1.8 | 应变输入通道:1CH | 功能检查
|  |  | 1.9 | ★灵敏系数:0.01～9.99 线性可调 | 功能检查
|  |  | 1.10 | 零点漂移:≤±2 μ ε/小时 | 依据校准报告。
|  |  | 1.11 | 测试材料:测试材料参数按需设置 | 功能检查
|  |  | 1.12 | 显示方式:笔记本电脑实时显示 | 功能检查
|  |  | 1.13 | 检测结果:txt 文件 | 实物核查
|  |  | 1.14 | 放大倍数:25 倍 | 功能检查
|  |  | 1.15 | ▲对中精度:≤0.02mm | 功能检查
|  |  | 1.16 | 净重量≤ 8kg | 实物核查
|  |  | 1.17 | 输入电压:AC220V(±10％) 50Hz | 实物核查
|  |  | 1.18 | 适用环境:环境温度：-5℃~42℃,相对湿度： ≤90% | 功能检查
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 配套无损应力检测及分析系统软件 | 实物核查
|  |  | 2.2 | 控制主机1 台 | 实物核查
|  |  | 2.3 | 笔记本电脑1 台 | 实物核查
|  |  | 2.4 | 激发装置1 套 | 实物核查
|  |  | 2.5 | 定位装置1 套 | 实物核查
|  |  | 2.6 | 电子显微镜1 套 | 实物核查
|  |  | 2.7 | 专用测量屏蔽线2 根 | 实物核查
|  |  | 2.8 | 视频电源一体线1 根 | 实物核查
|  |  | 2.9 | 专用接线连接板5 件 | 实物核查
|  |  | 2.10 | 专用应变片50 片 | 实物核查