## 特检参数
附表1-1 2025年仪器设备技术参数及验收方法明细表（省特检南平分院）
序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 智能无线应力应变测量系统 | 否 | 1.1 | 量程范围：不小于±15000 με | 校准/检定报告验收
|  |  | 1.2 | 单个传感器节点通道数：不小于4； | 校准/检定报告验收
|  |  | 1.3 | 输入模式：支持二线制、三线制、四线制接线，自动切换三线制四分之一桥，半桥，全桥（可选电压激励或电流激励） ； | 功能测试验收
|  |  | 1.4 | 最高采样频率：不小于1000SPS ； | 功能测试验收
|  |  | 1.5 | 分辨率：在±15000 με范围内，分辨率不低于±0.5με； | 功能测试验收
|  |  | 1.6 | 测量准确度：≤0.1%±2με，(测量结果的0.1%的基础上±2με) | 校准/检定报告验收
|  |  | 1.7 | 通讯能力：有效通讯不小于150米可视距离； | 功能测试验收
|  |  | 1.8 | 电池：内部可充电锂电池，连续工作时间不小于9小时； | 功能测试验收
|  |  | 1.9 | ▲单个传感器节点外观：净重不大于90克；外观尺寸：不大于60x80x33mm； | 现场实物验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 安装螺钉、强力安装磁座、多通道充电器、6个无线应变传感器节点、6个磁座、软件、1个数据网关 | 附件检查确认验收
|  |  | 2.2 | 说明书、合格证、保修卡 | 随机资料确认验收
2 | 电梯限速器及制动性能测试仪 | 否 | 1.1 | 单个手持控制器可实现电梯制停距离以及限速器机械动作速度和电气动作速度的测量 | 功能测试验收
|  |  | 1.2 | 速度测量范围：0-5m/s；距离测量范围：0-10m； | 功能测试验收
|  |  | 1.3 | 速度及制动距离精度：±1% | 校准报告验收
|  |  | 1.4 | 速度及制动距离分辨率：0.01m/s | 功能测试验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 手持控制器1个，电梯限速器驱动控制器1套，电气触发信号线2条，大力钳2把，蓝牙打印机 1个，手持控制器充电器1套，蓝牙打印机充电器1套，专用仪器箱1个 | 附件检查确认
|  |  | 2.2 | 说明书、合格证、保修卡、计量证书1份 | 随机资料确认
3 | 无线多根钢丝绳探伤仪 | 否 | 1.1 | ▲可同时测量钢丝绳数：1-8根，必须满足同时测量并且能够分别输出单根或多根钢丝绳的无损检测结果 | 功能测试验收
|  |  | 1.2 | 测量直径范围：6-16mm | 功能测试验收
|  |  | 1.3 | 断丝缺陷检测能力（定性判断准确率）：≥95% | 校准报告验收
|  |  | 1.4 | 位置（L）检测能力：检测缺陷长度示值误差：±0.5% | 校准报告验收
|  |  | 1.5 | 电池：内部可充电锂电池，连续工作时间不小于8小时； | 功能测试验收
|  |  | 1.6 | 分析软件：含通信、测量 、分析、打印原始数据，能生成office检测报告功能。 | 功能测试验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 多根钢丝绳探伤仪主机；移动电源；专用包装箱体1个；曳引钢带探伤评估系统； | 附件检查确认验收
|  |  | 2.2 | 说明书、合格证、保修卡 | 随机资料确认验收
4 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | 否 | 1.1 | 电磁探头体积：≤175×165×50mm | 现场实物验收
|  |  | 1.2 | 锂电模块体积：≤55×45×90mm | 现场实物验收
|  |  | 1.3 | ▲提升力(任何电量时)：≥70N | 校准报告验收
|  |  | 1.4 | 灵敏度(任何电量时)：A1-15/100 清晰显示 | 现场验收验证核实，试片灵敏度测试验证
|  |  | 1.5 | 电磁探头重量：≤1.4Kg | 现场实物验收
|  |  | 1.6 | 锂电模块重量：≤270g | 现场实物验收
|  |  | 1.7 | 磁极中心间距：10～210mm | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.8 | 白光强度：≥2000Lux | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.9 | 黑光辐照度：≥6000uW/cm2 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.1 | 工作暂载率：100% | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.11 | 满电工作时间：不低于16小时 | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 1.12 | 电池配备方式：可更换；专用充电器：16.8V/1A/100～240VAC；充电时长：4～6h | 承诺书或说明书中说明
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 主机1台 | 现场实物验收
|  |  | 2.2 | 专用电池2个 | 现场实物验收
|  |  | 2.3 | 专用充电器2个 | 现场实物验收
|  |  | 2.4 | 调脚工具1个 | 现场实物验收
|  |  | 2.5 | 正斜脚：1对 | 现场实物验收
|  |  | 2.6 | 使用说明书：2份；合格证：1份 | 现场实物验收
|  |  | 2.7 | 省级及以上的计量单位计量证书1份 | 现场实物验收
|  |  | 2.8 | 灵敏度试片1套 | 现场实物验收
|  |  | 2.9 | 工具包、仪器箱各1个 | 现场实物验收