## RD4
附表1-1
FJSEI FQP-J09-R08-2018
2025年RD4核准项目仪器设备技术参数明细表
序号 | 名称 | 型号规格 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | ◆ 长管拖车钢瓶专用自动探伤测厚设备 （核心产品） | SK-UT-720 | 是 | 1.1 | 本仪器是采用超声原理对气瓶内、外部纵向、横向缺陷及壁厚测定，在线实现全自动多通道检测扫查的综合设备。能够实现C扫显示和B扫（流线扫描）显示记录功能的大容积气瓶专用自动全面积超声测厚，还能够实现C扫描记录和缺陷A形波记录功能的多通道大容积气瓶专用自动超声探伤检测；检测灵敏度满足NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分:超声检测》相关条款的要求，气瓶样管人工缺陷满足GB/T5777-2019《无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动超声检测》标准U2等级（刻槽深度工件壁厚的5%，最小深度0.3mm，长度25mm），设备信噪比、漏报率、稳定性、误报率满足YB/T4082-2020《钢管、钢棒自动超声检测系统综合性能测试方法》标准。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | ▲可检测钢质气瓶材料：包括但不限于30CrMo、34CrMo、37Mn；检测范围：气瓶直线段100%覆盖；直径范围：φ350～720mm，壁厚范围：5.0～38mm；长度范围：2000～13000mm；最大检测气瓶单重：≤7000Kg；检测气瓶表面状态：平整热加工面；检测气瓶的弯曲度：≤2mm/m；整根检测气瓶长度方向切向弯曲不超过5mm。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | ★设备采用水浸法，以适应不同规格气瓶，工作时应通过设备手轮调节操控探头入射角度，无需将手伸入水中调节探头入射角度；并且采用软轴系统调节(投标文件需提供该功能实物操作视频佐证）。闸门检测范围内可分多段进行dB补偿，闸门内增益可单独调整(不小于30dB )，仪器具备DAC、AVG等曲线绘制功能，且可两点绘制(投标文件需提供该功能实物操作视频佐证）。 | 供货实物实际功能演示验证
|  |  |  | 1.4 | 探伤灵敏度：≥30db，时基线性≤0.5%，各通道间探伤灵敏度一致性≤2db | 提供省级计量机构的相关校准证书
|  |  |  | 1.5 | 控制方式：具备全自动控制和手动控制两种模式，全自动模式下，可一键启动，设备自动完成筒身全过程连续探伤，无需人工干预，并自动生成探伤报告；手动模式下，人工手动单步控制设备进行探伤作业；针对不同规格工件检测工艺参数可独立调取、存储。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.6 | ▲缺陷识别：具备缺陷报警功能，在自动探伤过程中，如发现缺陷可进行声光报警；设备配置轴向和环向的编码器，C扫图像上可显示缺陷位置。自动识别开始与结束信号，完成扫查后可以生成探伤报告，报告模板可进行修改，系统可存储检测记录和报告等数据不少于100万份，供回放、查看和编辑。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.7 | ★显示界面：具备A扫 、B扫(流线扫描)、C扫查功能并同时自动记录及显示方式，可实时查看每个通道的 A 扫、流线扫描、C扫图像，单个通道可放大显示，也可同时显示多个通道，扫查完成后可生成整个工件的平面C扫描图像，缺陷位置；单个通道至少具有4个闸门，且至少1个具备闸门跟踪功能。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.8 | 检测速度：≥0-1m/min，检验线速度不低于30m/min；针对样瓶实现误报率≤1%，漏报率0。 | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.9 | 超声仪器通道：≥32个；检测过程中发现纵向缺陷、横向缺陷、壁厚超标时，应自动声光报警。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 超声探伤主机1套（含32通道超声探伤仪，超声探伤系统专业分析软件，不锈钢水箱，32通道高精度探头（2套）），配置可以实现C显示和B显示记录功能的大容积气瓶专用自动全面积超声测厚，还能实现C扫描记录和缺陷A形波记录功能的多通道大容积气瓶专用自动超声探伤检测 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 驱动系统1套（含旋转，探头行走，探头跟踪系统） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.3 | 电控系统1套（含人机界面,操作台） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.4 | 专业输出设备1台（含数据储存、处理） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.5 | 技术资料一套（操作使用说明书，合格证，相关计量器具的省级或第三方计量机构的检定校准证书） | 供货清点数量验证
2 | 长管拖车钢瓶专用自动磁粉探伤设备 | SK-CDW-24000AT | 是 | 1.1 | 设备可以实现自动磁粉检测及气瓶瓶口内表面磁粉检测功能，检测灵敏度满足NB/T 47013.4-2015《承压设备无损检测 第4部分:磁粉检测》相关条款的要求；钢质气瓶瓶身、瓶颈、瓶口部位的外表面磁粉检测（包括非荧光、荧光）时所需的磁化、磁悬液喷淋、退磁等功能；运行方式可手动与自动切换，即可自动探伤，也可手动操作；磁化装置移动方式：电动（变频器调速）；工件旋转速度及磁化装置移动速度：变频调速；连续磁化时间：连续，磁悬液循环利用。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | 适用范围：满足对长度2000-13000mm、直径Φ350-Φ720mm、壁厚为10-50mm、瓶口直径大于Φ80mm的气瓶进行检测。工作节拍：保证磁化灵敏度的前提下连续生产时约15分钟/每件（不包含上下料及观察时间）；磁粉探伤机：三相四线380V±10％ 50Hz采用数字式电流表显示，磁化方式为周向磁化、纵向磁化、复合磁化，夹紧方式为探伤夹紧方式采用气动夹紧。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | ★探伤：周向磁化磁势：0-32000AT（有效值0-60A）连续可调、带断电相位控制器闭环跟踪，触摸屏电流设定）带电流异常报警。变压器和磁化线圈具有过温报警；纵向磁化磁势：（有效值0-60A）连续可调、带断电相位控制器闭环跟踪，触摸屏电流设定）带电流异常报警；变压器和磁化线圈加过温报警；瓶口处：周向AC0-2000A纵向AC0-12000AT。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.4 | 电极间距：2000-15000mm可调；退磁方式、退磁时间及剩磁：衰减式自动退磁后剩磁强度≤0.3mT；瓶口处：自动退磁后剩磁强度≤0.3mT；退磁时间≤360S，暂载率：≥100%。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.5 | 白光照度：白光照度在距离光源≥381mm工件表面处≥1000lm； 荧光照度：荧光照度在距离光源≥381mm工件表面处≥4.0mW/cm²。 | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.6 | 综合灵敏度：A1型标准试片显示清晰，剩余磁感应强度≤0.3mT（紫外辐射条件下，被测表面紫外辐强度≥2.0mW/cm²） | 提供省级计量机构的相关校准证书
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 瓶体检测系统1套；（主体框架，提升托架系统，磁化电源装置，白光系统，瓶体磁悬液喷洒及回收系统），配置可以实现大容积气瓶自动磁粉检测及气瓶瓶口内表面磁粉检测功能 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 瓶口检测系统（周向电极夹紧系统，周纵向磁化系统，瓶口探伤喷淋和回收系统，瓶口气瓶旋转托轮） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.3 | 配件一套（A1试片，磁强计，防护眼镜，磁悬液浓度测定管） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.4 | 电器控制系统1套 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.5 | 技术资料一套（操作使用说明书，合格证，相关计量器具的省级或第三方计量机构的检定校准证书） | 供货清点数量验证
3 | 便携式布氏硬度计 | CWH-BHT200 | 否 | 1.1 | ▲仪器整体框架采用双侧直线轴承结构保证升降平稳，传感器检测压力，闭环控制系统控制电机运动；现场测量时，无需连接平板电脑，通过手持终端APP即可显示结果；设备无需链条固定，无需电磁铁，仪器自带动力系统，自带电池，测量时无需外接电源；手持终端上显示压力值，有倒计时；可与各种具有线性输出特性的传感器配套；磁性强大，单侧最高吸附力≥200kg，整体最高吸附力≥400kg。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | ★手持终端APP软件操作界面；软件控制仪器可一键启动，自动加载到最大压力187.5kg，保持时间：≤15秒，自动卸载直至停止，软件既可以观察测量布氏硬度值，还可以观察金相组织，随机配置的小显微镜既可以观察硬度压痕，也可以观察金相组织(投标文件需提供该功能实物操作视频佐证）。 | 供货实物实际功能演示验证
|  |  |  | 1.3 | 照明方式采用LED光源，DC4.2V，无极调节，能连续工作40时，测量范围100～650HBW； | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.4 | 使用温度 -20-50℃；保压时间：≤15S；压头直径：≤2.5MM；1个压头满足要求； | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.5 | 试验力、压头直径、硬度值（5个硬度值应分布在100-200HBW/200-300HBW/300-400HBW/400-500HBW/500-650HBW）应进行检定校准，提供的硬度块应检定校准。 | 提供省级计量机构的相关校准证书
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 便携式硬度计主机1台，手持终端1只，布氏硬度块1只，测量分析软件(内置)1套，小显微镜（既可以观察硬度压痕，也可以观察金相）一只。 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 技术资料（操作使用说明书，合格证，省级计量机构的检定校准证书）1套。 | 供货清点数量验证
4 | 长管拖车钢瓶专用气瓶外测法水压试验装置和水压试验标准样瓶 | QSW-2 | 是 | 1.1 | 设备主要用于对长管气瓶进行外测法水压试验，采用计算机控制；硬件配置（如压力仪表、称重衡器）和测试方法（如试验流程、试验步骤、受试瓶容积弹性变形值和容积残余变形值的计算、试验记录和报告等）符合国标GB/T9251-2022《气瓶水压试验方法》规定要求。采用计算机自动控制气瓶水压试验；配置压力微调装置；系统应能后台参数设置及气瓶水压试验参数设定；自动读取空瓶重量、瓶加水重量，自动计算容积；能够进行标准瓶水压试验并出具水压试验报告；可进行自动、手动试验切换；自动采集水量（变形值）、压力、时间数据组并保存；在试验过程中，动态显示时间/水量曲线、时间/压力曲线、水量/压力曲线；自动计算测试钢瓶残余变形率及判定试验结果，并将所有试验数据自动保存；自动生成水压试验报告（EXCEL格式）；试验数据应能够保存，可随时根据相关气瓶数据（如试验日期、瓶号、批号）查询试验过程、结果，重新生成试验报告等；软件具有远程服务功能；配备数字配电系统。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | 系统控制计算机采用了专用操作系统和MS SQL Server 2008数据库管理系统，系统软件采用CVI C++、VB和PLC混合编程；系统控制计算机包括上位机和下位机，其中上位机能够用于设置初始参数、实时监测、动态处理试验数据、实时试验压力、水量图绘制以及试验报告输出功能；下位机至少包括可编程控制器（PLC）、数据采集、控制模块、压力传感器、RS－232通讯模块组成；实现在试验时对高压泵、高压阀、电磁阀的定时定量控制和试验过程中的数据采集。应采用电动泵+变频器控制，升压速率GB/T9251-2022《气瓶水压试验方法》规定要求。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | ★设备应满足自动记录相关参数的气瓶外测法水压试验要求，禁油气瓶和非禁油气瓶倒水时分别流向不同的沉淀池，水可以循环使用。设备应预留可以连接MES系统（生产执行系统）的接口，投标文件需提供该接口应用的视频佐证。 | 供货实物实际功能演示验证
|  |  |  | 1.4 | 适用于长管气瓶外径：（Φ350-720)mm，长度（2000-13000）mm的长管气瓶水压试验工作；测试效率：≥1只/小时（以11.5米，公称压力20MPa气瓶为例）。 | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.5 | 测试压力：≥0～80MPa（可调），压力传感器精度等级：不低于0.25级，工作气源压力：≥0.6MPa；耗电总功率：≤90kW。 | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.6 | 工作压力表精度等级：不低于1.0级；精密压力表精度等级: 不低于0.25 级 Psi/MPa双读值 ，压力传感器精度等级：不低于0.25 级 。 | 提供省级计量机构的计量证书
|  |  |  | 1.7 | ★该水压试验装置应配备数字配电系统。数字配电系统设备硬件参数：用电功率：≥75KW；输入电压：AC220V-AC380V；485通信：≥1路，开关量采集：≥2路。温湿度监测：≥1路，烟雾探测：≥1路（监测高温或烟雾,系统自动发出告警，并自动关闭电源输出）(投标文件需提供温湿度监测或烟雾探测功能的实物视频佐证）。数字配电系统设备软件参数：保护控制：线温过高、漏电、过压、欠压、过载、过流、烟雾、温湿度值高时自动智能保护断开供电控制，防雷失效联动控制电源关闭保护。软件支持用电安全管理功能:监测内容：空开状态、防雷状态、烟雾状态、温湿度值、通断电、电压、电流、功率、电量、线温、过载、过流、过温、过压、欠压、漏电流；控制方式：现场硬件手动控制供电开关，电脑和手机端软件手动（单路开关及全部开关）、定时控制。告警方式:平台语音、微信、短信。支持用电安全管理：漏电流值、过压值、欠压值、过温、限电度数值、过流值、过载有功功率值等的闸值设置及启停功能(投标文件需提供软件支持用电安全管理功能的实物视频佐证）。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主要装置1套(含测试主机、高压泵站、水压试验塔架、大不锈钢水套、大不锈钢水套盖、标准瓶水套总成、标准瓶（容积不小于40L，最高测试压力10000Psi）、液压油缸、液压站、防护架、高位水箱、称重系统、管路系统、电控系统、气控系统，数字配电系统)，配置2套灌水水泵和灌水管路，满足外测法水压试验要求。 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 相关配件1套(含903气囊2根、362气囊1根、O型圈115mm（外径）×5.7mm四只、O型圈110mm（外径）×5.7mm四只、O型圈150mm（外径）×5.7mm四只、O型圈70mm（外径）×5.7mm四只) | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.3 | 相关文件1套（操作使用说明书、合格证、相关计量器具（压力表、压力传感器的省级或第三方计量机构的检定校准证书） | 供货清点数量验证
5 | 残气和残液回收、处理及置换装置 | DCZQ-2 | 是 | 1.1 | ★残气和残液回收、处理及置换装置主要用于对长管气瓶进行残气残液回收、集中处理及置换，锥形滚轮输送系统应采用铸钢重型锥形滚轮，由链轮及链条组成的套链结构带动锥形滚轮旋转，采用减速电机作为驱动，液压油缸及控制系统通过安装在翻转支承架下部的油缸，使工件翻转75°-78°，致使气瓶内的残渣残液可以倒干。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | 能够实现如下功能：进气切换及控制系统：通过电磁阀使进气管按照设定的时间进行“蒸汽和压缩空气”的自动启闭切换，完成蒸汽清洗倒残工作；电气控制系统：采用低压电器、电磁液压换向阀实现翻转支承架、锥形轮输送系统、液压油缸及控制系统、进气切换动作的集中控制；测试长管气瓶在倾斜状态时，进行气瓶内部蒸煮工作；通过吹入蒸汽进行气瓶加温，蒸煮；通过吹入压缩空气，排出内部蒸汽。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | 底座应采用重型槽钢、钢板焊接而成，能够对设备起整体支承作用；翻转支承架应采用槽钢、钢板焊接而成的框架结构，并装有重型铰链；采用蒸汽+空气对气瓶进行蒸煮清洗；空气和蒸汽气路应由电磁阀自动切换。主要动作均采用PLC编程，触摸屏控制；待测长管气瓶在水平状态时，能沿轴向的前后输送；待测长管气瓶能在水平状态与倾斜状态之间倾转。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.4 | 适用于长管气瓶外径：（Φ350-720)mm，长度（2000-13000）mm的长管气瓶内部清洗倒残工作。功率：≤12kw，抗磨液压油牌号不低于46号，电磁阀电压≤24V。 | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.5 | 压力表精度等级：不低于1.6级 | 提供省级计量机构的计量证书
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主要装置1套（含底座、翻转支承架、锥形滚轮输送系统、液压油缸及控制系统、进气切换及控制系统、电气控制系统、0.5T/小时蒸汽发生器）满足残气残液回收、集中处理及置换要求。相关配件1套（含蒸汽软管1根（DN25、L=2米），组合密封垫12（内径）四只，组合密封垫18（内径）四只） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 相关配件1套（含蒸汽软管1根（DN25、L=2米），组合密封垫12（内径）四只，组合密封垫18（内径）四只） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.3 | 相关文件1套（操作使用说明书、合格证、相关计量器具（压力表）的省级或第三方计量机构的检定校准证书） | 供货清点数量验证
6 | 长管拖车钢瓶专用气密性试验装置 | TQ-3 | 是 | 1.1 | ★长管拖车气瓶专用气密性试验装置主要用于对长管拖车整车气瓶及管路进行整体气密性测试；其硬件配置（如压力仪表）及测试方法（如试验条件、试验要求、判定依据、试验结束后工作、试验记录要求）应符合国标GB/T12137-2015《气瓶气密性试验方法》规定要求。该专用气密性试验装置的电控系统、试验过程监控系统、试验现场监控显示及压力仪表显示系统安装在控制台中，应实现长管拖车气瓶专用气密性试验功能，采用在连接管路、阀件等接口处表面涂液法观测。应配备试验过程监控系统：使用计算机作为人机对话界面，配备气密试验专用软件，通过与PLC组成2级控制，对整个气密试验过程进行监控，对气密试验的参数设定、试验过程的实时监控、试验结果的自动判定以及试验数据的保存进行处理。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | 应实现试验参数的设定：测试气瓶基本参数的输入；气密试验压力从0MPa开始，可根据需求进行自由设定；保压时间以秒为单位，从0秒开始，可根据需求进行自由设定；超压报警压力，通过设定超压百分比后，自动计算得到；超压报警：当系统压力过高，超过设定的超压百分比时应声音报警，并进行卸压和显示此时的实际压力。应实现如下功能：试验过程中的检漏压力及其保压时间，由用户自动设定，气密试验过程中，当系统压力达到检漏压力时，系统会自动进入保压，当保压时间到达后再继续进行升压。当在保压过程中，发现压力下降明显，可判定为系统有泄露时，可终止试验，并排查泄露点，解决后再次开始试验；如保压时间设置为0秒，则不进行检漏，直接升压到气密试验压力。能够进行试验过程的实时监控：在气密试验过程中，能够显示实时压力数据，显示时间—压力曲线；保压过程中，能够自动判断气密测试结果，如出现泄露，可进行报警提示，提醒操作人员进行泄露点的观测。试验数据应可保存，并随时进行历史试验的查看。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | 气密试验平台压力调节范围：≥0-52MPa（可调），压力控制精度：≥±1%；恒压范围满足5%-100%FS，精度≥±1%。 | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.4 | 压力表精度等级：不低于1.6级 | 提供省级计量机构的计量证书
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主要装置1套(气密性配置的管路直径不小于25立方米/分种的流量需求)，含控制台、电控系统、试验过程监控系统、试验现场监控系统、管阀系统及压力仪表显示系统，可满足长管拖车钢瓶专用气密性试验要求。相关配件1套（O型圈30（外径）×2.5二十只） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 相关文件1套（操作使用说明书、合格证、相关计量器具（压力表）的省级或第三方计量机构的检定校准证书） | 供货清点数量验证
7 | 瓶阀气密性试验装置 | WJW-1 | 是 | 1.1 | 阀门气密性试验装置适用于长管拖车气瓶阀门进行气密性测试，测试方法按国标GB/T12137-2015《气瓶气密性试验方法》规定要求，采用喷液法进行观测，能够满足瓶阀气密性试验要求。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | 测试介质：氮气或空气，气源压力：不大于52MPa（可调），气缸工作压力：≥0.4～0.5MPa，工作效率：≥6～10只/h | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | 压力表精度等级：不低于1.6级 | 提供省级计量机构的计量证书
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主要装置1套（含机架、压力仪表、管阀系统），能够满足瓶阀气密性试验要求。相关配件1套（O型圈20（外径）×2.5十只） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 相关文件1套（操作使用说明书、合格证、相关计量器具（压力表）的省级或第三方计量机构的检定校准证书） | 供货清点数量验证
8 | 抽真空及充氮置换装置 | YHCC-1 | 是 | 1.1 | 抽真空及充氮置换装置在长管拖车气瓶送检而且高压气体排空后，采用抽真空机组对长管拖车气瓶整体抽真空，抽真空结束，进行充氮置换处理。抽真空和充氮阀门手动切换；本装置应适用于外径Φ（350-720)mm，长度（2000-13000）mm 的长管拖车气瓶抽真空及充氮置换处理工作；抽真空机组由罗茨泵和旋片泵组合而成，罗茨泵为水冷型，旋片泵为风冷型，抽气速率为250L/s。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | 氮气压力：≥6～10MPa，使用压力：≥0.4MPa，真空度:不低于-0.086MPa，充氮后可燃气含量（V）：≤2%，管道气体减压器耐压：≥15 MPa | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | 压力表精度等级：不低于1.6级 | 提供省级计量机构的计量证书
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主要装置1套（含机架、真空机组、压力仪表和电控系统，禁止回油装置），能满足抽真空及充氮置换要求。相关配件1套（O型圈30（外径）×2.5二十只） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 相关文件1套（操作使用说明书、合格证、相关计量器具（压力表）的省级或第三方计量机构的检定校准证书） | 供货清点数量验证
9 | 长管拖车钢瓶专用称量气瓶重量和测量容积用的衡器 | CHDC | 是 | 1.1 | 采用无线吊秤称空瓶和满瓶重量，数据自动传输至计算机（数据可以自动参与计算，自动得出气瓶容积）。能实现长管拖车钢瓶专用称量气瓶重量和测量容积的功能。称重精度：符合国标GB/T9251-2022《气瓶水压试验方法》规定要求；能够满足长管拖车钢瓶专用称量气瓶重量和测量容积的要求。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | 称重量程：0-15T、0-6T | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | 精度：5公斤（0-15T），精度：2公斤（0-6T） | 提供省级计量机构的计量证书
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主要装置2套（无线秤体、称重仪表、发射器和接收器）,能满足长管拖车钢瓶专用称量气瓶重量和测量容积的要求。相关配件2套（充电器、发射天线） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 相关文件1套（操作使用说明书、合格证、相关计量器具的省级计量机构的检定校准证书） | 供货清点数量验证
10 | 长管拖车钢瓶专用检修瓶口螺纹的螺纹量规和丝锥 | CHLW | 否 | 1.1 | 螺纹量规和丝锥规格：G3、M95*3（满足现行长管拖车螺纹规格标准要求）。 | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | 能用于长管拖车钢瓶瓶口螺纹的检修。 | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主要装置1套（含量规和丝锥），能用于长管拖车钢瓶瓶口螺纹的检修。 | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 相关文件1套（操作使用说明书，合格证） | 供货清点数量验证
11 | 数控气瓶瓶口内外螺纹加工设备和瓶口内表面收口缺陷机加工专用设备 | DFJ-720- 1250L | 是 | 1.1 | ★该仪器可以为二手设备，其使用年限不超过15年；设备功能：能满足气瓶瓶口内外螺纹的数控加工及瓶口内表面收口缺陷机加工的要求；满足工件直径为φ405mm～φ660mm、长度为3000mm～12300mm、重量≤5t钢瓶瓶口的螺纹加工；加工螺纹规格：内螺纹：G3、M70～90×3H，外螺纹：G5B，其精度按照标准GB/T7307《55°非密封管螺纹》执行；满足硬度为HB200～400的优质碳素结构钢、合金结构钢、高强度钢等管坯材质的钢瓶螺纹加工要求，包括但不限于：30CrMo、35CrMo、42CrMo及高强钢。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | ▲组合动力头部件参数：横向进给滑台：滑台行程：≤1355mm，伺服电机静扭矩：≤27Nm，滑台快移速度：≤5m/min；行程车削动力头滑台部件：主电机功率：≤7.5KW，主轴转速（变频）：10-600，X向伺服电机静扭矩：≤12Nm，X向行程：≤40mm，滑台行程（Z向）：≤350mm，滑台伺服电机静扭矩（Z向）：≤18Nm；铣螺纹动力头部件：轴向运动拖板部件（Y轴)，滑台行程（Y向)：≤350mm，滑台伺服电机静扭矩：≤18Nm，上下运动拖板部件（Z向），滑台行程（Z向）：≤200mm，滑台伺服电机静扭矩：≤18Nm；主轴部件：主电机功率：≤5.5KW，主轴转速（变频）：800-2000r/min，具备气动打刀缸功能；钻削动力头滑台部件：钻削动力头伺服主电机功率：18.5/23.5KW ，钻削动力头主轴转速（伺服）：0-600r/min，钻削动力头最大扭矩：≤750Nm，滑台行程：≤350mm，滑台伺服电机静扭矩：≤23Nm。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | 油缸参数：尾顶缸：缸径160行程≤800，顶出油缸：缸径80行程≤500，同步夹紧油缸：缸径100行程≤25，平衡缸：缸径40行程≤200。液压系统参数：液压电机功率：≤7.5KW，油泵排量：≤5OL/min，系统最高压力：≤70bar，控制缸数：≤6个；电气系统参数：电源电压：≤380V，电源频率：≤50Hz，电源总容量：≤45KVA。 | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.4 | ▲机床总重量：≤23000Kg，机床占地面积(长×宽)：≤16000mm×5000mm。 | 供货产品实际测量验证
|  |  |  | 1.5 | 压力表精度等级：不低于1.6级。 | 提供省级计量机构的计量证书
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主要装置1套（车削动力头滑台部件2套、钻孔动力头滑台部件1套、铣螺纹动力头十字滑台部件1套、X向滑台部件1套、前部夹具部件1套、尾顶部件1套、前滚轮部件1套、后滚轮部件1套） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 相关配件1套（底座部件1套、防护部件1套、液压转位滑台1套、电气部件1套、雾化冷却装置1套、液压管路1套） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.3 | 相关文件1套（操作使用说明书、合格证，相关计量器具（压力表）的省级计量机构的检定校准证书）） | 供货清点数量验证
12 | 瓶阀、端塞装卸工具或装置 | FMDT-1 | 是 | 1.1 | 瓶阀、端塞装卸装置应具有调定扭矩自动停机的功能，能实现瓶阀、端塞装卸功能；能够适应不同直径、不同长度长管气瓶使用，能自动调节高度，能自动翻瓶；瓶阀、端塞装卸装置配高精度扭矩传感仪控制扭矩，达到扭矩能自动停机（显示实时扭矩）。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | 适用于外径Φ350～Φ720mm，长度2000-13000mm范围内的各种规格的长管气瓶阀门堵头装卸。电机功率：≤7.5kW，主轴转速：≥4.8r/min，气源压力：≥0.5～0.6MPa | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | 压力表精度等级：不低于1.6级 | 提供省级计量机构的计量证书
|  |  |  | 1.4 | ★扭矩：0-10000N.m | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主要装置1套（含机架、压紧装置、传动装置、电动升降装置及电气控制系统部件），能满足瓶阀、端塞装卸功能要求。相关配件1套（卡具1套） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 相关文件1套（操作使用说明书、合格证、相关计量器具（压力表）的省级计量机构的检定校准证书） | 供货清点数量验证
13 | 气瓶内部烘干机 | QNH-2 | 是 | 1.1 | 气瓶内部烘干机采用热风加热器对倒水后的长管气瓶进行烘干。能实现气瓶内部烘干功能，含保温管路和阀门、电控；适用于长管气瓶外径：（Φ350-720)mm，长度（2000-13000）mm的长管气瓶内部烘干。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | 热风加热器：电加热功率≤35kW；风机功率：不低于7.5kW；最高温度≥350℃（温度可调），最高风压≥43千帕，最大风量≥8.8m3/min | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | 温度表精度：±2℃ | 提供省级计量机构的计量证书
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主要装置1套（含热风加热器1台，不锈钢管1根），能满足气瓶内部烘干功能要求。相关配件1套（不锈钢管1根） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 相关文件1套（操作使用说明书、合格证、相关计量器具（温度表）省级计量机构的检定校准证书） | 供货清点数量验证
14 | 气瓶自动喷丸装置（外抛丸机） | QGW920 | 是 | 1.1 | 本机主要用于对长管气瓶进行外表面清理，能够实现对长管气瓶进行外表面无死角抛丸清理功能及自动喷丸功能；抛丸器工作时无泄漏现象；输送辊道形式：整体锥辊倾斜式传动，轴向锥形齿轮传动；抛丸器总成（四台）：功率：≥15kW×4，弹丸抛射速度：≥80m/s，抛丸量：≥240kg/min；抛丸量：≥240kg/min；工作速度：≥1-3m/min。 | 供货实物实际功能演示验证或供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.2 | 除尘系统：滤筒数量≥9只，除尘效率≥99.9％，风压≥2567Pa，功率≥15kw；处理质量：表面清洁度为A-BSa2.5级，表面粗糙度为Ra30--50μm；全机功率：≤92kw，总通风量：≥13000m3/h；使用磨料范围：直径φ0.8～φ1.5mm钢丝切丸。动能供应：三相四线制交流电源，380V10%，50±1HZ；压缩空气：压力≥0.5～0.9Mpa，消耗量≥0.5m3/min。 | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 1.3 | 纵向螺旋输送机：输送量≥43T/h，功率≥4kw；噪音水平：≤85dB；粉尘排放：＜100mg/m3。提升机：提升量≥43T/h，功率≥4kw；分离器：分离器风速≥4-5m/s，分离效率≥99.5％。辊道间距≥1000mm，允许载重≥1000kg/m，清理室外形尺寸：长×宽×高≤8000mm×950mm×2250mm。 | 供货产品文件资料验证
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 主要装置1套（含抛丸主室、抛丸副室、4台抛丸器总成、螺旋输送器及格栅、丸砂分离器、提升机、平台梯子栏杆、供丸系统、滤筒除尘系统、电气控制系统），满足气瓶自动喷丸的功能要求。相关配件1套（抛丸器护板1套） | 供货清点数量验证
|  |  |  | 2.2 | 相关文件1套（操作使用说明书、合格证） | 供货清点数量验证
注：1.本表中的设备序号应与采购计划表对应填写； 2.如有需要请标记关键技术参数▲和不允许偏离条款（废标条款）★。一般技术参数不作标记，每个采购项目设置不可偏离技术参数不超过10个，并填写附表1-2不允许偏离条款及设置理由； 3.属于计量范畴的技术参数应增加下划线，标注下划线的技术参数应是可检定或可校准的参数。 4.如选用常规选型库和以前已评审过的技术参数，请勿擅自删改条款内容。如有修改需要的，请在备注里解释说明。未阐明修改理由的，即视为无效修改，将按照常规选型库和以前已评审过的技术参数执行采购。