## 省锅检院南平分院2025年仪器设备采购项目（采购包1）
附件1 省锅检院南平分院2025年仪器设备技术参数及验收方法明细表（采购包5：金塘专用仪器）
序号 | 名称 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 (与性能要求对应填写) | 备注
|  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 气压/气密性试验装置 | 是 | 1.1 | 核心增压设备选用空气压缩机，输出压力可调、可控。 | 现场核对验收 | 包5
|  |  | 1.2 | 输出压力范围：0—1Mpa。 | 现场核对验收
|  |  | 1.3 | 压力具有无极可调。 | 现场核对验收
|  |  | 1.4 | 排气量：≥2立方/min | 现场核对验收
|  |  | 1.5 | 空气储罐：≥2立方 | 现场核对验收
|  |  | 1.6 | 冷干机：≥2立方/min | 现场核对验收
|  |  | 1.7 | 控压精度：试验压力值上限的+2％，下限的-1％ | 现场核对验收
|  |  | 1.8 | 试验介质：压缩空气 | 现场核对验收
|  |  | 1.9 | 压力控制方式：仪表控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.1 | 操作方式：手动控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.11 | 试样数量：1路控制试验压力和试验时间 | 现场核对验收
|  |  | 1.12 | 试样安装方式：手动 | 现场核对验收
|  |  | 1.13 | 结构组成：循环系统，压力控制系统，工件安装装置，手动控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.14 | 用于罐车气压/气密检测 | 现场核对验收
|  |  | 1.15 | 试验介质：空气 | 现场核对验收
|  |  | 1.16 | 试验压力：0—1Mpa | 现场核对验收
|  |  | 1.17 | 增压流量：≥2立方/min | 现场核对验收
|  |  | 1.18 | 电压：380V | 现场核对验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 螺杆压缩机(动力源)1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 储罐(压力储罐)1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.3 | 冷干机(空气处理)1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.4 | 安全阀(储罐安全)1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.5 | 连接管道(测试附件)1台 | 现场实物清点
2 | 便携式呼吸阀校验装置 | 是 | 1.1 | 采用气泵提供高压气源，可连续供气，配置有精密调压阀来控制输出压力 | 现场核对验收 | 包5
|  |  | 1.2 | 测试压力可以无级调节。 | 现场核对验收
|  |  | 1.3 | 配置有手动/自动夹紧工装，用于手动/自动夹紧被测件。 | 现场核对验收
|  |  | 1.4 | 夹持呼吸阀直径范围为DN25-DN150 | 现场核对验收
|  |  | 1.5 | 能够数字显示压力值（正压负压值） | 现场核对验收
|  |  | 1.6 | 试压介质：空气 | 现场核对验收
|  |  | 1.7 | 检测压力：不小于（-10—15）Kpa | 现场核对验收
|  |  | 1.8 | 压力显示单位：pa， 精度：≤±0.2% FS | 现场核对验收
|  |  | 1.9 | 压力显示：传感器、数显表，液晶显示屏 | 现场核对验收
|  |  | 1.1 | 压力控制：可通过手动阀门 | 现场核对验收
|  |  | 1.11 | 试件安装方式：垂直自动夹紧，水平手动调节 | 现场核对验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 正压泵1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 负压泵1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.3 | 正压调压阀 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.4 | 负压调压阀 若干根 | 现场实物清点
|  |  | 2.5 | 开关球阀 2个 | 现场实物清点
|  |  | 2.6 | 控制机箱 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.7 | 夹紧爪子 3个 | 现场实物清点
|  |  | 2.8 | 夹紧气缸 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.9 | 连接胶管 1根 | 现场实物清点
|  |  | 2.1 | 压力传感器 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.11 | 精密数显压力表 1个 | 现场实物清点
3 | 紧急切断阀校验装置 | 是 | 1.1 | 实现对紧急切断阀气密性能、耐压性能、切断时间、过流切断等四项性能校验，可校验切断阀规格：DN25～DN80；气密性试验范围：0～2.5MPa（气压），采用双表对照，压力表精度等级0.4级。 | 现场核对验收 | 包5
|  |  | 1.2 | 耐压性能校验范围：0～3.75MPa（水压），0～2.5MPa（气压），采用双表对照，压力表精度等级0.4级。 | 现场核对验收
|  |  | 1.3 | 试压介质：清水 | 现场核对验收
|  |  | 1.4 | 试验压力：不小于4MPa | 现场核对验收
|  |  | 1.5 | 压力显示：高精度仪表（精度需优于压力表精度等级） | 现场核对验收
|  |  | 1.6 | 压力控制：数据处理终端控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.7 | 测试通径：DN25-80mm | 现场核对验收
|  |  | 1.8 | 测试流量范围：不小于60立方/h | 现场核对验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 调频式增压泵1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 高压卸压阀1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.3 | 压力传感器1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.4 | 精密数显表1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.5 | 数据处理终端1台(不低于I7处理器，8G运行内存、500G存储内存） | 现场实物清点
|  |  | 2.6 | 数据采集软件1套 | 现场实物清点
|  |  | 2.7 | 过滤器1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.8 | 气动球阀1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.9 | 低压注水泵1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.1 | 精密压力表2个 | 现场实物清点
|  |  | 2.11 | 阀门液压夹紧力用防震油压表1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.12 | 水箱1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.13 | 油泵电机1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.14 | 电器 1套 | 现场实物清点
|  |  | 2.15 | 试压盲板 2个 | 现场实物清点
|  |  | 2.16 | 电磁式液体流量计 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.17 | 吸震缓冲罐 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.18 | 调节阀 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.19 | 气动球阀 1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 球阀 2个 | 现场实物清点
|  |  | 2.21 | Plc 1套 | 现场实物清点
4 | 液面计校验装置 | 是 | 1.1 | 驱动电源220V电源，正反行程准确性检测（限定角度）：传感器输出信号：0-5V，角度检测精度：≤1%（独立线性） | 现场核对验收 | 包5
|  |  | 1.2 | 适用于旋转式液位计，可测量液位计值以及角度位移。 | 现场核对验收
|  |  | 1.3 | 浮球式液位计灵敏性检测（转阻测定）：传感器输出信号：0-5V，灵敏度：2%±0.5%、重复性：±0.1% | 现场核对验收
|  |  | 1.4 | 液位计检验精度：≤±2.5% FS | 现场核对验收
|  |  | 1.5 | 液位计旋转杆半径范围：≥1200mm | 现场核对验收
|  |  | 1.6 | 液位计旋转角度测量范围：20-160度 | 现场核对验收
|  |  | 1.7 | 液位计测量范围：0-2200mm | 现场核对验收
|  |  | 1.8 | 可控制升压液面高度，实时显示压力曲线 | 现场核对验收
|  |  | 1.9 | 工作电压：220V | 现场核对验收
|  |  | 1.1 | 试验高度：0—2.2M | 现场核对验收
|  |  | 1.11 | 整机校准精度：≤2.5级 | 现场核对验收
|  |  | 1.12 | 控制方式：伺服电机 | 现场核对验收
|  |  | 1.13 | 压力控制方式：数据处理终端控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.14 | 操作方式：数据处理终端操作 | 现场核对验收
|  |  | 1.15 | 试样数量：1路 | 现场核对验收
|  |  | 1.16 | 试样安装方式：法兰（配各类试样通用配件） | 现场核对验收
|  |  | 1.17 | 结构组成：循环系统，压力控制系统，工件安装装置，手动控制 | 现场核对验收
|  |  | 1.18 | 适用范围：罐车液面计，旋转液位计 | 现场核对验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 数据处理终端1台(不低于I7处理器，8G运行内存、500G存储内存） | 现场实物清点
|  |  | 2.2 | 电配箱体 1套 | 现场实物清点
|  |  | 2.3 | 操作终端（15寸触摸屏）1台 | 现场实物清点
|  |  | 2.4 | 角度传感器1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.5 | 拉力传感器1个 | 现场实物清点
|  |  | 2.6 | 安装夹具2套 | 现场实物清点
|  |  | 2.7 | 说明书合格证1套 | 现场实物清点
|  |  | 2.8 | 测试支架1套 | 现场实物清点
5 | 真空泵 | 是 | 1.1 | 抽速：≥24.0m³/h（6.6L/s）。 | 现场核对验收 | 包5
|  |  | 1.2 | 极限分压强（无气镇）：4×10-2Pa | 现场核对验收
|  |  | 1.3 | 极限总压强（无气镇）：4×10-1Pa | 现场核对验收
|  |  | 1.4 | 极限总压强（有气镇）：8×10-1Pa | 现场核对验收
|  |  | 1.5 | 电机转速：≥1440rpm | 现场核对验收
|  |  | 1.6 | 油量：1.3-2.0L | 现场核对验收
|  |  | 1.7 | 电源：单相 | 现场核对验收
|  |  | 1.8 | 电压：220V | 现场核对验收
|  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  | 2.1 | 真空泵原装标准配置1套、配套专用的真空计1台、专用气门芯拆除工具1套、专用手推车1台、专用波纹管3米（需配与使用设备匹配的接头） | 现场实物清点